Table 1. Adaptive-threshold gait-event accuracy. HS = heel strike; TO = toe off. Miss rate is the percentage of GaitRite events unmatched within 150 ms. Bias = mean IMU-minus-GaitRite timing error.

| Condition | Event | Miss rate (%) | N matched | Bias (ms) | RMSE (ms) | MAE (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single-task | HS | 0.0 | 3749 | −0.7 | 26.8 | 16.7 |
|  | TO | 2.8 | 3698 | +3.9 | 32.8 | 22.7 |
| Serial 2s | HS | 0.2 | 3650 | −0.2 | 31.2 | 18.8 |
|  | TO | 3.2 | 3586 | −0.7 | 37.8 | 25.9 |
| Serial 3s | HS | 0.4 | 3858 | +0.1 | 32.4 | 19.8 |
|  | TO | 3.6 | 3760 | 0.0 | 38.7 | 26.6 |
| Serial 7s | HS | 0.4 | 3554 | +0.1 | 32.6 | 20.1 |
|  | TO | 3.8 | 3499 | +1.7 | 39.3 | 27.3 |