Table 3. Bilateral ZUPT stride-length accuracy by condition. n = participants; N = matched stride pairs; bias = mean IMU-minus-GaitRite error; LoA = Bland–Altman 95% limits of agreement.

| Condition | n | N pairs | Bias (m) | RMSE (m) | MAE (m) | 95% LoA (m) | ICC(2,1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single-task | 32 | 2,544 | +0.007 | 0.040 | 0.027 | [−0.069, +0.084] | 0.973 |
| Serial 2s | 30 | 2,618 | +0.001 | 0.037 | 0.024 | [−0.072, +0.073] | 0.977 |
| Serial 3s | 32 | 2,770 | +0.000 | 0.039 | 0.024 | [−0.077, +0.077] | 0.975 |
| Serial 7s | 32 | 2,540 | +0.003 | 0.039 | 0.025 | [−0.073, +0.078] | 0.971 |
| Pooled | 32 | 10,472 | +0.003 | 0.039 | 0.025 | [−0.073, +0.078] | 0.976 |